## EPS
Položkový rozpočet „Vyrozumívací zařízení pro komunikaci sestra(pečovatelka) - klient“
Pol. | Popis | Množství | MJ | Materiál | Montáž | Celkem materiál | Celkem montáž | Celkem
1 | Server: - výkonově dostačující pro obsluhu min. 36 uživatelských pokojů a 51 klientů - umožnění dálkové správy - uživatelsky jednoduchý managerský přístup k ovládání řídícího SW - ideálně přes webový prohlížeč - servisní přístup pro správu jednotlivých koncových zařízení vč. zrcadlení aktuálního stavu - automatizovaný proces aktualizací jak řídícího SW, tak i SW a firmware koncových zařízení - automatizovaný proces zálohování řídícího SW vč. všech databází a maximální lhůtou 24 hodin (povolená ztráta dat max. posledních 24 hodin) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Licence pro bezdrátový přenos dat bez limitu uživatelů umožňující propojení všech koncových bezdrátových prvků v systému | 1 | lic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Licence pro VOIP volání umožňující vedení hovorů mezi jednotlivými terminály a to jak jednotlivě, tak i formou oběžního s řízeným výběrem | 1 | lic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Licence pro zařízení pokojových komunikačních terminálů umožňující po přihlášení personálu zobrazení informací z řídícího terminálu na sesterně na pokojových terminálech. | 1 | lic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Dotykový terminál na sesternu vč. licence: - barevný dotykový displej, velikost minimálně 8" - s vestavěnou čtečkou RFID - připojení do systému vč. napájení POE pomocí LAN kabelu - možnost vedení handsfree hlasitého hovoru - se sluchátkem pro vedení diskrétního hovoru - se stojánkem - zobrazení veškerých SOS signálů - možnost výběru mezi jednotlivým hovorem nebo oběžníkových hovorem - možnost vyvolání tzv. BlueCode pro přivolání lékařské asistence - možnost autorizace personálu pomocí PINu - možnost autorizace personálu pomocí RFID karty nebo čipu - možnost autorizace personálu pomocí bezdrátových BT prvků | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Dotykový pokojový komunikační terminál na pokoj klientů včetně licence - barevný dotykový displej, velikost minimálně 8" - s vestavěnou čtečkou RFID - připojení do systému vč. napájení POE pomocí LAN kabelu - zabezpečení proti neoprávněnému vstupu PINem - možnost vedení handsfree hlasitého hovoru - možnost vyvolání SOS signálu s následným hovorovým spojením s řídícím terminálem na sesterně - možnost vyvolání hovoru s ostatními pokojovými terminály - možnost vyvolání asistenčního SOS kódu - možnost vyvolání tzv. BlueCode pro přivolání lékařské asistence - možnost autorizace personálu pomocí PINu - možnost autorizace personálu pomocí RFID karty nebo čipu - možnost autorizace personálu pomocí bezdrátových BT prvků - možnost dotykového zadávání poskytované péče jednotlivým klientům vč. medikace, terapií, ošetřovatelských úkonů apod. s následnou komunikací a vykázání této péče pomocí SW třetích stran - možnost dotykového zadávání požadavků údržby daného pokoje - možnost dotykového zadávání požadavků na úklid - možnost zobrazení různých informací pro klienty - tzv. nástěnka | 36 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Bezdrátový přístupový bod BT vč. RFID komunikace umožňující komunikaci terminálů na sesterně i na pokojích klientů s koncovými bezdrátovými prvky | 40 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | PoE Switch min. 26 portů, z toho min. 24 PoE portů pro napájení terminálů | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Napájecí zdroj 8,4 A 24VDC pro napájení řídících BT vstupních uzlů v místnostech bez terminálů | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Záložní zdroj se pro zajištění činnosti bez serveru min. 60 minut | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Signalizační pokojové světlo - minimálně 4 barvy (zelená, červená, bílá a modrá), bez modulu signalizující opticky aktuálně vyvolané SOS signály vč. jejich prioritizace | 36 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Signalizační pokojové světlo - minimálně 4 barvy (zelená, červená, bílá a mosrá), vč. bezdrátového BT modulu signalizující opticky aktuálně vyvolané SOS signály vč. jejich prioritizace | 11 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Koncové tlačítko účastníka pro připojení s bezdrátovou zásuvkou - připojení k zásuvce pomocí RJ45 konektoru - možnost uživatelského přesunu tlačítka při změně dispozice pokoje - splňující normu DIN VDE 0834 - s bezpečnostní funkcí proti vytržení ze zdi - oznámení chybového stavu do řídícího terminálu na sesterně - napájení z bezdrátové zásuvky - stavové LED světlo červené barvy s informací o vyslaném SOS signálu - antibakteriální povrch odpovídající standardům ISO 22196:2007 | 71 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Bezdrátová zásuvka RJ45 pro připojení bezdrátového účastnického tlačítka - bezdrátový přenost signálu k řídící jednotce pokoje bez nutnosti stavebních úprav - možnost uživatelského přesunu tlačítka při změně dispozice pokoje - splňující normu DIN VDE 0834 - napájení na baterii s životností baterie min. 18 měsíců - stavové LED světlo červené barvy s informací o vyslaném SOS signálu - vlastní autodiagnostika s informací o stavu on/off, útlumu signálu, stavu baterie, aktuálním stavu vyslání signálu a další - antibakteriální povrch odpovídající standardům ISO 22196:2007 | 71 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Držák na stěnu pro koncové tlačítko | 71 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Bezdrátové táhlo nouzového volání do vlhkého prostředí, zelené reset - bezdrátový přenost signálu k řídící jednotce pokoje bez nutnosti stavebních úprav - možnost uživatelského přesunu tlačítka při změně dispozice pokoje - splňující normu DIN VDE 0834 - napájení na baterii s životností baterie min. 18 měsíců - stavové LED světlo červené barvy s informací o vyslaném SOS signálu - vlastní autodiagnostika s informací o stavu on/off, útlumu signálu, stavu baterie, aktuálním stavu vyslání signálu a další - antibakteriální povrch odpovídající standardům ISO 22196:2007 - s maximálním zatížením pro přetrhnutí do 10kg pro prevenci zranění | 81 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Bezdrátové tlačítko volání a reset/přítomnost personálu - bezdrátový přenost signálu k řídící jednotce pokoje bez nutnosti stavebních úprav - možnost uživatelského přesunu tlačítka při změně dispozice pokoje - splňující normu DIN VDE 0834 - možnost přivoláno asistence dalšího personálu - napájení na baterii s životností baterie min. 18 měsíců - stavové LED světlo červené barvy s informací o vyslaném SOS signálu - stavové LED světlo zelené barvy s informací o přítomnosti personálu - vlastní autodiagnostika s informací o stavu on/off, útlumu signálu, stavu baterie, aktuálním stavu vyslání signálu a další - antibakteriální povrch odpovídající standardům ISO 22196:2007 | 13 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Adaptér pro napájení koncových prvků baterií C2450 vč. Baterie pro napájení koncových bezdrátových prvků | 165 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Instalační krabička pro konektory/ovladače na zeď | 50 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Instalační rámeček pro konektory/ovladače | 200 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Instalační krabička pro konektory/ovladače | 200 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Instalace koncového zařízení vč. montážního materiálu | 285 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Konfigurace serveru dle požadavku zákazníka | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Síťový kabel, drát, CAT5E, LSOH, včetně konektorů RJ45 | 1500 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Instalace datového kabelu | 1500 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Dvojlinka nestíněná 2x0,75mm2 černo/rudá 1 m | 300 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Instalace napájecího kabelu | 300 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Kabelová lišta | 500 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Instalace kabelové lišty | 500 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Krytka montážního rámečku | 100 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | RFID identifikační karta kompatibilní se systémem MiFare | 50 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Stavební práce | 30 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 19" rozvaděč jednodílný 9U/500mm | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 19" rozvaděč jednodílný 6U/500mm | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Propojení s modulem Mobilní Cygnus | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
0
0